## Slide 1
BẢO VỆ PHẢN BIỆN · KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP · 15/8/2026
Đồng thiết kế thuật toán–phần cứng cho bộ tăng tốc CNN một chiều lượng tử hoá phân loại rối loạn nhịp tim trên FPGA
Lê Minh Đức · 22200034 · Khoa Điện tử – Viễn thông
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
94,27%
Độ chính xác INT8 — khớp phần mềm
640
Tham số mô hình
2.148
ALM — 5% chip Cyclone V
52,16 µs
Độ trễ, tất định

## Slide 2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Bố cục
§ | NỘI DUNG | TRANG | THỜI LƯỢNG
1 | Động cơ và bài toán | 3–4 | 2 phút
2 | Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp | 5–9 | 5 phút
3 | Phương pháp đề xuất | 10–16 | 6 phút
4 | Kết quả thực nghiệm | 17–20 | 4 phút
5 | Hạn chế và kết luận | 21–22 | 2 phút
— | Phần dự phòng — 18 câu hỏi đã chuẩn bị | 23–41 | —
Phần trình bày 19 phút. Mười chín trang cuối dành cho phần hỏi đáp, có mục lục ở trang 22.

## Slide 3
§1 · ĐỘNG CƠ
Trở ngại không nằm ở độ chính xác
Mạng nơ-ron cho điện tâm đồ đã đạt mức chính xác đủ dùng từ nhiều năm nay. Vấn đề còn lại là đưa một mô hình đã đủ chính xác vào hình thái thiết bị chấp nhận được.
Với thiết bị đeo, ràng buộc không phải là điểm phần trăm mà là diện tích mạch, bộ nhớ trên chip và công suất.
Câu hỏi của khoá luận
Nếu ngay từ khi thiết kế mô hình đã biết trước ràng buộc phần cứng, thì mô hình sẽ khác đi như thế nào — và mạch sẽ rẻ đi bao nhiêu?
RÀNG BUỘC CỦA THIẾT BỊ ĐEO
Trọng số | phải nằm trong bộ nhớ trên chip
Phép nhân | tài nguyên khan hiếm nhất
Công suất | quyết định thời lượng pin
Độ trễ | phải tất định, không phụ thuộc dữ liệu
Bốn ràng buộc này về sau trở thành bốn tiêu chí thiết kế mô hình, chứ không phải bốn mục tiêu tối ưu mạch sau khi mô hình đã cố định.

## Slide 4
§1 · BÀI TOÁN
Phân loại bốn nhóm nhịp từ một chuyển đạo
Vào 2500×1
Conv1 → 4×500
Conv2 → 4×100
Conv3 → 8×20
Conv4 → 8×4
GAP
FC 8→4
DỮ LIỆU
Tập Chapman | 33.143 bản ghi
Chia theo bệnh nhân | 70 / 15 / 15
Tập kiểm tra | 4.973 bản ghi
Bốn nhóm | AFIB · GSVT · SB · SR
Kiểm chứng chéo | Georgia, 5.459 bản ghi
PHÂN LOẠI THEO ĐOẠN GHI, KHÔNG THEO NHÁT BÓP
Mỗi đoạn mười giây nhận một nhãn mô tả nhịp điệu chung. Khác với các công trình trên MIT-BIH gán một nhãn cho từng nhát bóp.
Đây là lý do dải độ chính xác của bài toán này là 92–95%, còn các công trình theo nhát bóp thường báo 98–99%. Hai con số không so thẳng hàng được.
Chia theo bệnh nhân: không bản ghi nào của cùng một người xuất hiện ở hai tập khác nhau.

## Slide 5
§2
Khoảng trống nghiên cứu và đóng góp
Khảo sát mười lăm công trình · Hai chỗ chưa được chạm tới · Bốn đóng góp

## Slide 6
2.1 · KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU
Khảo sát các bộ tăng tốc điện tâm đồ trên FPGA
CÔNG TRÌNH | MÔ HÌNH / LƯỢNG TỬ HOÁ | BÀI TOÁN | ĐỘ CHÍNH XÁC
Liu (2023) — đối chiếu chính | 1D-CNN, ánh xạ toàn phần — INT8 luỹ thừa hai, cắt bỏ | Chapman · nhóm nhịp | 92,95 %
Cheng (2021) | 1D-CNN — INT8 | Chapman · nhóm nhịp | 93,14 %
Pham (2025) — MINA | Mini-InceptionNet 6.457 tham số — INT8 | MIT-BIH · nhát bóp | 99,37 %
Tran (2026) — ECG-LDC | Tính toán chiều thấp — không khối nhân | MIT-BIH · nhát bóp | 97,18 %
Rawal (2023) | 1D-CNN cắt tỉa — số nguyên | CinC 2017 · nhóm nhịp | 86,37 %
Wess (2017) | MLP + PCA — dấu phẩy tĩnh | MIT-BIH · nhát bóp | 99,82 %
Srivastava (2022) | Mạng nơ-ron xác suất — số nguyên | MIT-BIH · nhát bóp | 98,27 %
Xing (2022) | Mạng xung — mã hoá xung | MIT-BIH · nhát bóp | 92,07 %
Ran (2022) | CNN lớn — số nguyên | MIT-BIH · nhát bóp | —
Cột độ chính xác không so thẳng hàng được: “nhát bóp” gán một nhãn cho mỗi nhịp tim (thường 98–99 %), “nhóm nhịp” gán một nhãn cho cả đoạn mười giây (thường 92–95 %).

## Slide 7
2.1 · KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU
Khảo sát các mô hình phân loại trên phần mềm
CÔNG TRÌNH | MÔ HÌNH / LƯỢNG TỬ HOÁ | BÀI TOÁN | ĐỘ CHÍNH XÁC
Zheng (2020) — tác giả tập dữ liệu | XGBoost — không lượng tử hoá | Chapman · nhóm nhịp | F1 0,97
Le (2023) — LightX3ECG | 1D-SEResNet 5,31 triệu tham số — cắt tỉa 80 %, không lượng tử hoá | Chapman · 3 chuyển đạo | 98,73 %
Yoon (2023) — Bimodal CNN | Inception-v3 ~23 triệu tham số — không lượng tử hoá | Chapman · 12 chuyển đạo | 95,08 %
Kiranyaz (2016) | 1D-CNN riêng từng bệnh nhân — không lượng tử hoá | MIT-BIH · nhát bóp | —
Hannun (2019) | ResNet 34 lớp — không lượng tử hoá | Tập riêng · nhóm nhịp | —
Jacob · Han · Li · Nagel | Phương pháp nén và lượng tử hoá chung — INT8 thang thực, cần khối nhân | Không gắn mạch cụ thể | —
Le và Yoon cùng bài toán bốn nhóm nhịp trên Chapman, nhưng dùng ba và mười hai chuyển đạo, và mô hình lớn hơn khoảng tám nghìn đến ba mươi lăm nghìn lần.
Rà soát bối cảnh phục vụ phần trình bày. Danh mục trích dẫn trong quyển gồm 24 mục, giữ nguyên tắc chỉ trích dẫn những mục thực sự dùng trong lập luận.

## Slide 8
2.1 · NHẬN XÉT
Hai chỗ chưa được chạm tới
0 / 3
G1 · Số kênh mô hình bằng số đơn vị tính của mạch
Trong ba công trình so trực tiếp được — Liu, Cheng, Rawal — không bài nào có số kênh trùng số đơn vị tính của mạch. Hệ quả: có tầng phải chạy nhiều lượt, hoặc có đơn vị tính bỏ không.
51 %
G2 · Đã lượng tử hoá đúng cách mà mạch vẫn lớn
Liu dùng INT8 luỹ thừa hai, cùng Cyclone V, cùng Chapman — vẫn chiếm 51 % ALM và 86 % thanh ghi. Lượng tử hoá làm rẻ từng phép tính, nó không làm ít đi số phép tính.
CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÃ CHỨNG MINH
✓ Độ chính xác đủ dùng
NHƯNG CHƯA CHỨNG MINH ĐƯỢC
✗ Mô hình vừa khít mạch ✗ Mạch nhỏ tương xứng
Không công trình nào sai — họ trả lời câu hỏi khác. Nhóm phần mềm tối ưu mô hình mà không hỏi nó chạy ở đâu; nhóm phần cứng tối ưu mạch nhưng nhận mô hình như đầu vào cố định.

## Slide 9
2.2 · ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Bốn đóng góp về kỹ thuật và phương pháp đánh giá
1
Cắt tỉa mô hình theo ràng buộc mạch — số kênh dừng đúng ở số đơn vị tính của mạch, là luỹ thừa của hai và vừa bộ nhớ trên chip
1.244 → 640 tham số · 2.148 ALM = 5 % chip → lấp G1
3
Kiểm chứng khớp bit giữa mô hình phần mềm và mạch tại mọi ranh giới tầng, đối chiếu từng giá trị trung gian chứ không so trong dung sai
7/7 điểm kiểm tra · sai lệch lớn nhất = 0
2
Lượng tử hoá luỹ thừa hai kèm làm tròn nửa lên — phép tái tỉ lệ thành dịch bit, gộp vào khởi tạo bộ cộng nên không thêm mạch
0 DSP cho tái tỉ lệ · +0,38 điểm so với cắt bỏ → lấp G2
4
Kiểm chứng chéo nguồn trên chính mạch đã nạp lên board: toàn bộ tập Georgia, chưa từng dùng khi huấn luyện
93,00 % — khớp phần mềm · INT8 ≥ số thực
Đóng góp 3 là điều kiện để ba đóng góp kia có nghĩa: nếu không chứng minh được mạch tương đương mô hình thì mọi con số tài nguyên và độ chính xác đều thuộc về một thiết kế chưa chắc đúng.

## Slide 10
§3
Phương pháp đề xuất
Hai chiều đồng thiết kế · Lượng tử hoá luỹ thừa hai · Kiến trúc tám đơn vị · Kiểm chứng ba tầng

## Slide 11
§3 · ĐỒNG THIẾT KẾ
Hai chiều ràng buộc lẫn nhau
PHẦN CỨNG RÀNG BUỘC MÔ HÌNH
Cắt tỉa có cấu trúc theo chuẩn L1
Bỏ trọn bộ lọc có chuẩn L1 nhỏ nhất — cắt tỉa phi cấu trúc chỉ tạo ma trận thưa mà phần cứng vẫn phải cấp đủ tài nguyên.
Số kênh là luỹ thừa của hai
4, 4, 8, 8 — để bộ đếm địa chỉ và cây cộng không cần logic dư.
Cắt đến khi trọng số vừa chip
640 tham số nằm trọn trong bộ nhớ chỉ đọc trên chip.
Thang luỹ thừa của hai
Tái tỉ lệ thành phép dịch bit — chỉ là nối lại dây, trong khi thang tổng quát cần một DSP mỗi phép nhân.
MÔ HÌNH RÀNG BUỘC PHẦN CỨNG
Song song theo kênh đầu ra
Tám đơn vị dùng chung một cửa sổ trượt, chỉ khác bộ trọng số.
Một engine dùng lại cho bốn lớp
Bốn lớp cùng dạng phép tính nên không cần bốn khối riêng.
Bộ nhớ ping-pong
Lớp sau đọc trong khi lớp trước ghi, kích thước đặt theo lớp lớn nhất.
Bỏ softmax
Chỉ cần thứ tự để so sánh, không cần giá trị xác suất — bỏ được khối hàm mũ.
Tiêu chí phân biệt: nếu bỏ ràng buộc phần cứng đi mà mô hình vẫn y nguyên thì đó không phải đồng thiết kế. Ở đây, bỏ ràng buộc đi thì không còn lý do gì để dừng ở tám kênh.

## Slide 12
§3 · CẮT TỈA
Cắt tỉa có cấu trúc theo chuẩn L1
TẦNG | BAN ĐẦU | SAU | HÀNH ĐỘNG
Conv1 | 4 | 4 | giữ nguyên
Conv2 | 8 | 4 | loại 4 bộ lọc L1 nhỏ nhất
Conv3 | 8 | 8 | giữ nguyên
Conv4 | 16 | 8 | loại 8 bộ lọc L1 nhỏ nhất
FC | 16 | 8 | thu hẹp theo Conv4
Tinh chỉnh lại hai pha: 30 vòng ở tốc độ học 10⁻³ để phục hồi nhanh, rồi 20 vòng ở 10⁻⁴ để hội tụ ổn định.
48,6%
tham số bị loại
−0,32
điểm độ chính xác
VÌ SAO PHẢI LÀ CÓ CẤU TRÚC
Cắt tỉa phi cấu trúc chỉ đặt lẻ từng trọng số về không, tạo ra ma trận thưa. Phần cứng vẫn phải cấp đủ bộ nhân và bộ nhớ cho kích thước gốc — không tiết kiệm được gì trừ khi mạch biết bỏ qua số không.
Cắt tỉa có cấu trúc loại trọn bộ lọc, nên kích thước tensor thực sự nhỏ đi — kéo theo số bộ nhân và dung lượng bộ nhớ cùng giảm.
Vì sao dừng ở tám
Conv4 từ mười sáu kênh xuống tám. Nếu giữ mười sáu, engine phải có mười sáu đơn vị tính — gấp đôi DSP và gấp đôi ALM của khối engine. Số mười sáu ban đầu đến từ thói quen thiết kế mô hình, không từ yêu cầu của bài toán.
Tiêu chí chuẩn L1: tổng trị tuyệt đối trọng số trong bộ lọc. Bộ lọc có chuẩn L1 nhỏ đóng góp yếu vào đặc trưng đầu ra nên được loại trước.

## Slide 13
§3 · LƯỢNG TỬ HOÁ
Luỹ thừa hai bỏ khối nhân, làm tròn nửa lên trả lại độ chính xác
BA CÁCH ĐƯA VỀ THANG
CÁCH | PHÉP TOÁN | DSP
Thang thực — chuẩn | nhân rồi dịch | 4
Luỹ thừa hai, cắt bỏ — Liu | dịch | 0
Luỹ thừa hai, nửa lên — ta | cộng hằng rồi dịch | 0
Cắt bỏ phần thập phân luôn làm tròn xuống, nên sai số có trung bình lệch −0,5. Cộng thêm nửa đơn vị trước khi dịch đưa trung bình đó về không.
PHÉP CỘNG KHÔNG TỐN THÊM PHẦN CỨNG
Hằng số làm tròn và bias đều là hằng theo lớp, nên cả hai được gộp vào số hạng khởi tạo của bộ tích luỹ:
acc ← tree + bias + round_add
…tích luỹ…
out ← clamp(acc >>> nb, ±127)
Hợp lệ nhờ tính kết hợp của phép cộng số nguyên, và không tràn 32 bit. Kết quả: cả hai phép cộng nằm ngoài đường tới hạn.
+0,38
điểm so với cắt bỏ
0
DSP cho khâu tái tỉ lệ

## Slide 14
§3 · KIẾN TRÚC
Tám đơn vị tích chập–gộp song song theo kênh
input_sram
engine unit · 8 × conv-pool
ping_pong_sram
gap · fc · argmax
Mỗi convolution-pool unit phụ trách đúng một kênh ra, gồm ba khối con: mul_add — năm bộ nhân và cây cộng ba tầng · accumulate_rescale — tích luỹ, cộng bias, tái tỉ lệ, bão hoà, ReLU · pool — gộp cực đại cửa sổ 5.
SỐ CHU KỲ TIÊN ĐOÁN ĐƯỢC
LỚP | LÝ THUYẾT | ĐO ĐƯỢC | PHỤ TRỘI
Conv1 | 2.500 | 2.517 | 17
Conv2 | 2.000 | 2.031 | 31
Conv3 | 400 | 431 | 31
Conv4 | 160 | 211 | 51
Tổng | 5.082 | 5.216 | 134
Dọc mạng, độ dài chuỗi giảm mạnh — từ 2500 xuống 20 điểm ở đầu vào Conv4 — trong khi số kênh chỉ tăng tám lần. Song song theo chiều ổn định hơn thì mức sử dụng phần cứng đồng đều hơn qua các lớp.
Quan trọng hơn: khi song song theo kênh, cả tám đơn vị dùng chung một cửa sổ. Nếu song song theo vị trí thì phải nạp nhiều cửa sổ chồng lấn cùng lúc, tốn thêm cổng đọc bộ nhớ và thanh ghi dịch.
Bằng chứng
Số chu kỳ khớp công thức độ dài vào × số kênh vào. Số kênh RA không xuất hiện trong công thức — đúng vì chúng được tính song song.
Đánh đổi được thừa nhận: ở Conv1 và Conv2 chỉ bốn trên tám đơn vị hoạt động, vì tám đơn vị được đặt kích thước theo lớp nặng nhất là Conv4.

## Slide 15
§3 · TRÍCH XUẤT TRỌNG SỐ
Bố cục bộ nhớ khớp đúng cách mạch đọc
TỆP | SỐ TỪ | RỘNG | NỘI DUNG
conv1_w | 4 | 40 b | 4 kênh ra × 1 kênh vào
conv2_w | 16 | 40 b | 4 × 4
conv3_w | 32 | 40 b | 8 × 4
conv4_w | 64 | 40 b | 8 × 8
conv_bias | 32 | 32 b | bias INT32
fc_weights | 32 | 8 b | 4 hàng × 8 cột
fc_bias | 4 | 32 b | bias tầng FC
ĐÓNG GÓI 40 BIT — MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐỒNG THIẾT KẾ
Năm trọng số của một cặp (kênh ra, kênh vào) được gói thành một từ 40 bit, sắp xếp kênh ra ở ngoài, kênh vào ở trong.
Cách sắp xếp này khớp đúng cấu trúc mạch: mỗi chu kỳ, một đơn vị tính cần đúng năm trọng số của một kênh vào — tức đúng một từ, đọc trong một lần truy cập.
Hệ quả
Không cần ghép byte lúc chạy, và tiết kiệm đáng kể so với lưu phẳng từng byte. Bố cục tệp trọng số ở đây được quyết định bởi mạch, không phải bởi thư viện học máy.
Một ví dụ nhỏ nhưng rõ của đồng thiết kế: định dạng dữ liệu phía phần mềm được chọn theo cách mạch truy cập bộ nhớ.

## Slide 16
§3 · KIỂM CHỨNG
Ba tầng, và một điều kiện đủ mạnh
TẦNG | NỘI DUNG | KẾT QUẢ
Mức khối | đường ống tính toán | 23 đạt
Mức lớp | vận hành một lớp đầy đủ | 8 đạt
Mức hệ thống | khớp bit từng giá trị trung gian | 7/7
Trên board | toàn tập kiểm tra chính | 94,27%
Trên board | toàn tập kiểm tra chéo | 93,00%
Bảy điểm kiểm tra: đầu vào · bốn đầu ra gộp · GAP · logits. Sai lệch tuyệt đối lớn nhất bằng không.
VÌ SAO SO ĐỘ CHÍNH XÁC LÀ CHƯA ĐỦ
Hai hệ thống có thể cùng cho 94% mà vẫn tính khác nhau. Độ chính xác là thống kê tổng hợp — nó che lỗi triển khai.
Bằng chứng thực nghiệm
Một lỗi lệch một chu kỳ trong đường ống làm cửa sổ gộp trượt sang phải một vị trí. Lỗi đó VƯỢT QUA phép so dung sai ±10 ở tầng gộp thứ nhất. Chỉ khi so từng bit mới lộ ra.
Khớp bit còn là điều kiện để tối ưu định thời an toàn: phép gộp bias và hằng làm tròn vào bộ tích luỹ được xác nhận không đổi một bit nào ở cả bảy điểm.

## Slide 17
§4
Kết quả thực nghiệm
Mô hình · Tài nguyên và định thời · Đối chiếu với công trình đã có

## Slide 18
§4 · MÔ HÌNH
Cắt tỉa gần một nửa, mất một phần ba điểm
MÔ HÌNH | THAM SỐ | ĐỘ CHÍNH XÁC | F1-MACRO | AUC
Số thực 32 bit, đầy đủ | 1.244 | 95,35% | — | —
Số thực 32 bit, đã cắt tỉa | 640 | 95,03% | 0,9446 | 0,9938
Số nguyên 8 bit, khớp bit | 640 | 94,27% | 0,9356 | 0,9712
CHI PHÍ TỪNG BƯỚC
Cắt tỉa 48,55% tham số | −0,32 điểm
Lượng tử hoá về 8 bit | −0,76 điểm
Cắt bỏ thay vì làm tròn nửa lên | −0,38 điểm nữa
KIỂM CHỨNG CHÉO — GEORGIA, KHÔNG HUẤN LUYỆN
 | SỐ THỰC | INT8 | CHÊNH
Độ chính xác | 0,9291 | 0,9300 | +0,0009
F1-macro | 0,9142 | 0,9151 | +0,0009
INT8 không tệ hơn số thực khi đổi nguồn dữ liệu. Suy giảm nếu có đến từ khác biệt phân bố, không từ lượng tử hoá.

## Slide 19
§4 · PHẦN CỨNG
Tài nguyên, định thời và công suất
2.148
ALM · 5% chip
28
DSP · 25%
108,86
MHz · dư 0,814 ns
52,16
µs · 5.216 chu kỳ
PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN THEO KHỐI
KHỐI | ALM | DSP | M10K
Engine tám đơn vị | 1.691,9 | 24 | —
GAP · FC · Argmax | 342,2 | 4 | —
Bộ nhớ trọng số | 230,7 | — | —
Bộ điều khiển | 71,8 | — | —
Ping-pong · vào | 25,1 | — | 20
CÔNG SUẤT — ƯỚC LƯỢNG, ĐỘ TIN CẬY THẤP
Tĩnh — thuộc về chip | 412,12 mW | 77%
Động — thuộc về thiết kế | 110,89 mW | 23%
Tổng | 536,08 mW | —
Năng lượng mỗi lần | 27,96 µJ | —
Trong phần động, khối DSP chiếm 54% — nên bỏ khối nhân ở khâu tái tỉ lệ cắt đúng vào thành phần tốn nhất, không phải tối ưu ngoài lề.
Công suất được PowerPlay ước lượng và chính công cụ xếp độ tin cậy THẤP, do tệp hoạt động chưa phủ hết các nút tổ hợp. Con số chỉ dùng để so sánh tương đối.

## Slide 20
§4 · ĐỐI CHIẾU
Ba công trình so được số
CÔNG TRÌNH | NỀN TẢNG | BÀI TOÁN | ACC | TÀI NGUYÊN | MHZ | ĐỘ TRỄ | CÔNG SUẤT
Khoá luận này | Cyclone V | Chapman · nhịp | 94,27% | 5% ALM · 28 DSP | 108,86 | 52,16 µs | 536 mW
Liu 2023 | Cyclone V | Chapman · nhịp | 92,95% | 51% ALM · 86% reg | 50 | 66 µs | 66 mW
Pham 2025 | Zynq US+ | MIT-BIH · nhát bóp | 99,37% | 24.685 LUT · 40 DSP | 250 | 34,45 µs | 827 mW
Tran 2026 | Pynq-Z2 | MIT-BIH · nhát bóp | 97,18% | 8.255 LUT · 0 DSP | 50 | 23,9 µs | 1.709 mW
ĐIỂM BÁN ĐƯỢC
Diện tích. Cùng chip, cùng tập dữ liệu, cùng bài toán: 5% ALM so với 51%. Con số lấy từ báo cáo tổng hợp của cả hai bên.
ĐIỂM THỪA NHẬN THẲNG
Công suất. Liu thấp hơn hẳn. Nhưng phải tách đúng thành phần: 412 trong 536 mW là tĩnh của chip Cyclone V cỡ lớn có lõi ARM cứng. Phần động thực sự chỉ 110,89 mW. Liu dùng chip nhỏ hơn, không SoC.
Pham và Tran phân loại theo NHÁT BÓP — một nhãn cho mỗi nhát — nên độ chính xác không xếp thẳng hàng với bài toán theo đoạn ghi. Đưa vào bảng để định vị, không để xếp hạng.

## Slide 21
§5 · HẠN CHẾ
Bốn hạn chế, nêu trước khi được hỏi
1 · Công suất chưa phải số đo thực
Giá trị 536,08 mW là ước lượng bằng PowerPlay, và chính công cụ xếp độ tin cậy là thấp do tệp hoạt động chưa phủ hết các nút tổ hợp. Phần tĩnh chiếm 77% — đặc tính của chip được dùng, không của thiết kế.
2 · Phạm vi bài toán còn hẹp
Một chuyển đạo, bốn nhóm nhịp, phân loại ở mức toàn đoạn mười giây. Chưa định vị được thời điểm xảy ra bất thường bên trong đoạn tín hiệu.
3 · Cấu hình cố định tại thời điểm tổng hợp
Trọng số nạp sẵn trong bộ nhớ chỉ đọc. Mỗi lần đổi mô hình đều phải tổng hợp và nạp lại bitstream.
4 · Đường vào dữ liệu mới ở mức thí nghiệm
Dữ liệu truyền từ máy tính qua cầu JTAG. Chưa ghép với mạch thu tín hiệu thực, chưa làm việc trên luồng liên tục.

## Slide 22
§5 · KẾT LUẬN
Bốn đóng góp, bốn số đo
640
tham số · trọng số nằm trọn trên chip
0
DSP cho khâu tái tỉ lệ
7/7
điểm khớp bit · sai lệch = 0
93,00%
tập chéo trên board = phần mềm
ĐIỀU KHOÁ LUẬN KHẲNG ĐỊNH
Khi ràng buộc phần cứng được đưa vào ngay từ lúc thiết kế mô hình, mạch thu về chiếm 5% dung lượng logic mà vẫn giữ độ chính xác ở mức so được với các thiết kế lớn hơn nhiều lần.
Và điều đó chứng minh được, không chỉ đo được: mạch thực thi đúng từng giá trị trung gian của mô hình tham chiếu.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
— Đo dòng tiêu thụ thực, nâng độ tin cậy số công suất
— Chuyển sang chip nhỏ hơn — lõi chỉ dùng 5% dung lượng
— Nhiều chuyển đạo, phân loại theo cửa sổ trượt
— Xếp chồng các lớp theo đường ống để giảm độ trễ
— Ghép với mạch thu tín hiệu để làm việc thời gian thực

## Slide 23
PHẦN DỰ PHÒNG
Mục lục câu hỏi
23 Liu cũng dùng luỹ thừa hai. Vậy đóng góp của em mới ở chỗ nào?
24 Khớp bit thì có gì mới? Ai làm phần cứng cũng phải mô phỏng đối chiếu.
25 Vì sao cắt tỉa xuống tám kênh? Sao không phải sáu hay mười?
26 94,27% thấp hơn nhiều công trình báo 98–99%. Giải thích thế nào?
27 Công suất 536 mW cao gấp tám lần Liu 66 mW. Sao gọi là hiệu quả?
28 Cắt tỉa có cấu trúc là kỹ thuật đã có từ lâu. Đóng góp ở đâu?
29 Làm tròn nửa lên là kỹ thuật cơ bản. Có phải phát minh của em không?
30 Vì sao ở Conv1 phải dịch tám bit, trong khi trọng số chỉ dịch sáu?
31 Gộp bias và hằng làm tròn vào bộ tích luỹ — có nguy cơ tràn số không?
32 Vì sao GAP chia lấy phần nguyên thay vì lấy trung bình thực?
33 Vì sao chỉ Conv4 có ReLU, ba lớp trước thì không?
34 Chia dữ liệu theo bệnh nhân — làm sao chắc không rò rỉ giữa các tập?
35 Vì sao chọn Chapman và Georgia, không dùng MIT-BIH?
36 Mô hình hay nhầm nhịp chậm xoang với nhịp xoang bình thường. Đó là lỗi của mô hình?
37 Bảy điểm kiểm tra khớp bit — có đủ nhiều không?
38 Thiết kế này có chạy được thời gian thực không?
39 Số liệu nào là đo, số liệu nào là ước lượng?
40 Nếu được làm lại, em sẽ làm khác ở chỗ nào?
Trong chế độ trình chiếu, gõ số trang rồi Enter để nhảy thẳng tới câu trả lời.

## Slide 24
DỰ PHÒNG · 23
“Liu cũng dùng luỹ thừa hai. Vậy đóng góp của em mới ở chỗ nào?”
Đúng, Liu đã dùng và em không nhận đó là của mình. Trong quyển, luỹ thừa hai được trình bày như nền tảng chung, có trích dẫn Liu.
Khác biệt nằm ở cách làm tròn. Liu dùng dịch phải số học thuần, tức cắt bỏ phần thập phân, nên sai số luôn lệch về một phía. Em cộng thêm nửa đơn vị trước khi dịch, đưa trung bình sai số về không.
Chênh lệch đo được là 0,38 điểm phần trăm — trên cùng mô hình, cùng dữ liệu, cùng cách chia, chỉ khác một dòng. Và không tốn thêm phần cứng, vì phép cộng đó đã được gộp vào hằng số khởi tạo bộ tích luỹ.
Đóng góp thứ hai ở đây là đo được chi phí của lựa chọn. Trước đó không ai cho biết cắt bỏ phần thập phân đắt bao nhiêu.

## Slide 25
DỰ PHÒNG · 24
“Khớp bit thì có gì mới? Ai làm phần cứng cũng phải mô phỏng đối chiếu.”
Mô phỏng thì ai cũng làm, nhưng thường so kết quả cuối cùng, hoặc so trong một dung sai. Em so từng giá trị trung gian, sai lệch bằng không.
Khác biệt này không phải hình thức. Trong quá trình làm em gặp một lỗi lệch một chu kỳ ở đường ống: cửa sổ gộp trượt sang phải một vị trí. Lỗi đó vượt qua phép so dung sai ±10 ở tầng gộp thứ nhất, vì chênh lệch chỉ khoảng một đơn vị ở những đoạn tín hiệu phẳng. Chỉ khi so từng bit mới lộ ra.
Nếu chỉ so độ chính xác cuối, lỗi đó có thể đã đi vào kết quả công bố.
Khớp bit còn có công dụng thứ hai: nó là điều kiện để tối ưu định thời an toàn. Phép gộp bias và hằng làm tròn vào bộ tích luỹ là một thay đổi có rủi ro. Nhờ khớp bit, em xác nhận được nó không đổi một bit nào ở cả bảy điểm.

## Slide 26
DỰ PHÒNG · 25
“Vì sao cắt tỉa xuống tám kênh? Sao không phải sáu hay mười?”
Vì mạch có tám đơn vị tính song song. Nếu để mười kênh thì Conv4 phải chạy hai lượt, lượt thứ hai chỉ dùng hai trên tám đơn vị. Nếu để sáu thì hai đơn vị bỏ không ở mọi lớp.
Số tám cũng là luỹ thừa của hai, nên bộ đếm địa chỉ và cây cộng không cần logic dư.
Điểm cần nhấn: số tám không đến từ phía mô hình. Không có lý do nào trong bài toán phân loại nhịp bắt buộc phải là tám kênh. Nó đến từ phía mạch.
Đó chính là chỗ “đồng thiết kế” nằm. Nếu bỏ ràng buộc phần cứng đi thì không còn lý do gì để dừng ở tám — và cấu hình gốc trước khi cắt tỉa đúng là mười sáu kênh ở Conv4.

## Slide 27
DỰ PHÒNG · 26
“94,27% thấp hơn nhiều công trình báo 98–99%. Giải thích thế nào?”
Vì khác đơn vị phân loại. Các công trình báo 98–99% hầu hết làm trên MIT-BIH ở mức nhát bóp: cắt từng nhịp quanh đỉnh R rồi gán một nhãn cho mỗi nhát.
Khoá luận này phân loại ở mức đoạn ghi mười giây: một nhãn mô tả nhịp điệu chung của cả đoạn. Đây là bài toán khác, khó hơn ở chỗ phải xét quan hệ giữa các nhát chứ không chỉ hình dạng một nhát.
Bằng chứng là ở cùng bài toán theo đoạn ghi trên tập Chapman, dải kết quả đã công bố là 92–95%: Liu 92,95%, Cheng 93,14%. Khoá luận này 94,27%.
Em không nhận là thắng về độ chính xác — chênh lệch với Liu là 1,3 điểm nhưng hai bên khác cách chia dữ liệu và tiền xử lý. Điểm bán được là diện tích: 5% ALM so với 51%.

## Slide 28
DỰ PHÒNG · 27
“Công suất 536 mW cao gấp tám lần Liu 66 mW. Sao gọi là hiệu quả?”
Đây là điểm Liu mạnh hơn và em thừa nhận thẳng. Nhưng phải tách đúng thành phần: tĩnh 412,12 mW (77%) thuộc về chip được dùng; động 110,89 mW (23%) mới thuộc về thiết kế.
Em dùng chip Cyclone V SoC cỡ lớn, có lõi ARM cứng, trong khi lõi thiết kế chỉ chiếm 5% dung lượng logic. Phần lớn công suất tĩnh là chi phí của chip, không phải của thiết kế. Liu dùng chip nhỏ hơn cùng họ, không SoC.
Thêm nữa, Liu chạy ở 50 MHz còn thiết kế này ở 100 MHz — gấp đôi tần số thì phần động cũng khác.
Và số của em là ước lượng độ tin cậy thấp, nên em không so pp-với-pp. Hướng khắc phục đã nêu ở phần hạn chế: chuyển sang chip nhỏ hơn và đo dòng thực.

## Slide 29
DỰ PHÒNG · 28
“Cắt tỉa có cấu trúc là kỹ thuật đã có từ lâu. Đóng góp ở đâu?”
Đúng, và em trích dẫn Han, Li, Molchanov như nền tảng. Em không nhận đã phát minh cắt tỉa.
Khác biệt ở tiêu chí dừng. Các công trình cắt tỉa thường dừng khi độ chính xác bắt đầu giảm quá ngưỡng, hoặc khi đạt ngân sách tham số định trước.
Ở đây tiêu chí đến từ mạch: số kênh bằng số đơn vị tính của engine; số kênh là luỹ thừa của hai để bộ đếm địa chỉ không cần logic dư; và cắt đến khi toàn bộ trọng số vừa bộ nhớ trên chip.
Ba điều kiện này không xuất phát từ bài toán phân loại. Chúng xuất phát từ mạch — và đó là điều làm nó thành đồng thiết kế chứ không phải nén mô hình đơn thuần.

## Slide 30
DỰ PHÒNG · 29
“Làm tròn nửa lên là kỹ thuật cơ bản. Có phải phát minh của em không?”
Không. Làm tròn nửa lên là thực hành chuẩn trong số học dấu phẩy tĩnh, có trong mọi giáo trình.
Điều đáng nói không phải em nghĩ ra nó, mà là Liu không dùng nó — và không ai đo xem việc bỏ qua đó tốn bao nhiêu.
Nên phát biểu chính xác của đóng góp là: áp dụng làm tròn nửa lên vào khâu tái tỉ lệ luỹ thừa hai, gộp phép cộng vào hằng số khởi tạo để không tốn thêm phần cứng, và đo được chi phí của lựa chọn thay thế.
Đó là một đóng góp kỹ thuật khiêm tốn nhưng đo được, không phải một phát minh. Em trình bày đúng như vậy trong quyển.

## Slide 31
DỰ PHÒNG · 30
“Vì sao ở Conv1 phải dịch tám bit, trong khi trọng số chỉ dịch sáu?”
Vì thang của một tích là tích của hai thang, nên số mũ cộng vào nhau.
Đầu vào điện tâm đồ sau chuẩn hoá được nhân với 2² trước khi chuyển sang số nguyên, nên nó mang thang 2². Trọng số Conv1 mang thang 2⁶. Tích của chúng ở thang 2⁸ — vì vậy phải dịch tám bit để đưa về thang đơn vị.
Kiểm tra thứ nguyên cho cả bốn lớp: Conv1 2+6−8 = 0; Conv2 0+7−7 = 0; Conv3 0+6−6 = 0; Conv4 0+7−7 = 0. Từ Conv2 trở đi, đầu vào là kết quả đã đưa về thang đơn vị của lớp trước nên nb bằng đúng thang trọng số.
FC là ngoại lệ có chủ ý: nb bằng 0, logits giữ nguyên ở thang 2⁷. Hợp lệ vì argmax chỉ so thứ tự, không cần giá trị đúng thang.

## Slide 32
DỰ PHÒNG · 31
“Gộp bias và hằng làm tròn vào bộ tích luỹ — có nguy cơ tràn số không?”
Không, và có thể chứng minh bằng chặn trên. Bias lớn nhất sau nhân thang ≤ 139; hằng làm tròn lớn nhất khi nb = 8 là ≤ 128; tích luỹ lớn nhất — 8 kênh × 5 nhánh × 127² — khoảng 4,19 triệu. Sức chứa 32 bit có dấu là khoảng 2,15 tỉ.
Biên an toàn khoảng năm trăm lần.
Tính hợp lệ của phép gộp dựa trên tính kết hợp của phép cộng số nguyên: cộng bias vào lúc khởi tạo hay cộng sau khi tích luỹ xong đều cho cùng một tổng, miễn không tràn.
Mục đích của phép gộp là định thời: đưa cả hai phép cộng ra khỏi đường tới hạn. Và thay đổi này được xác nhận không đổi một bit nào ở cả bảy điểm kiểm tra — đúng loại thay đổi mà khớp bit sinh ra để bảo vệ.

## Slide 33
DỰ PHÒNG · 32
“Vì sao GAP chia lấy phần nguyên thay vì lấy trung bình thực?”
Vì phần cứng làm việc trên số nguyên, và chia cho bốn ở đây chỉ là một phép lấy bit — cắt hai bit thấp — chứ không cần mạch chia.
Điều quan trọng là mô hình tham chiếu trong Python cũng phải làm y hệt. Nếu để Python lấy trung bình thực, kết quả sẽ mang phần thập phân 0,25 / 0,5 / 0,75 mà phần cứng không biểu diễn được — và khớp bit sẽ thất bại dù mạch không sai.
Đây chính là một ví dụ cho thấy khớp bit bắt buộc mô hình tham chiếu phải tuân theo trình tự số nguyên của mạch, chứ không phải mạch chạy theo mô hình.
Về mặt số học, mất mát tối đa là 0,75 đơn vị trên một giá trị đầu vào tầng FC. Sau Conv4 đã có ReLU nên mọi giá trị không âm, phép cắt bit tương đương chia lấy phần nguyên.

## Slide 34
DỰ PHÒNG · 33
“Vì sao chỉ Conv4 có ReLU, ba lớp trước thì không?”
Vì tín hiệu điện tâm đồ mang thông tin ở cả phần âm. Sóng S và sóng Q là các thành phần âm và có ý nghĩa chẩn đoán.
Nếu đặt ReLU ngay sau Conv1, mọi đáp ứng âm của bộ lọc bị cắt về không — và ở tầng đầu, đáp ứng âm chính là cách bộ lọc biểu thị các thành phần đi xuống của phức bộ QRS.
Đến Conv4, đặc trưng đã trừu tượng hơn nhiều và không còn ánh xạ trực tiếp sang hình dạng sóng, nên ReLU ở đó không làm mất thông tin có ý nghĩa lâm sàng.
Thêm một lợi ích về phía phần cứng: vì chỉ Conv4 có ReLU nên tầng gộp toàn cục sau đó chỉ nhận giá trị không âm, và phép chia cho bốn rút gọn được thành phép cắt bit mà không cần xử lý dấu.

## Slide 35
DỰ PHÒNG · 34
“Chia dữ liệu theo bệnh nhân — làm sao chắc không rò rỉ giữa các tập?”
Chia được thực hiện ở mức định danh bệnh nhân, không ở mức bản ghi. Mỗi bệnh nhân được gán trọn vào một trong ba tập, nên không bản ghi nào của cùng một người xuất hiện ở hai tập khác nhau.
Cụ thể: huấn luyện 23.198 bản ghi (70%), kiểm định 4.972 (15%), kiểm tra 4.973 (15%) — tổng 33.143.
Đây là điểm khác biệt đáng kể so với nhiều công trình theo nhát bóp: nếu chia ngẫu nhiên ở mức nhát bóp thì các nhát của cùng một người rơi vào cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm tra — mô hình học được đặc điểm cá nhân chứ không phải đặc điểm bệnh lý.
Đó là một phần lý do vì sao độ chính xác theo nhát bóp thường cao hơn đáng kể.

## Slide 36
DỰ PHÒNG · 35
“Vì sao chọn Chapman và Georgia, không dùng MIT-BIH?”
Vì MIT-BIH phục vụ một bài toán khác: gán nhãn cho từng nhát bóp theo hình dạng. Khoá luận này phân loại nhịp điệu của cả đoạn ghi, tức phải xét quan hệ giữa các nhát chứ không chỉ hình dạng một nhát.
MIT-BIH cũng nhỏ: bốn mươi tám bản ghi từ bốn mươi bảy bệnh nhân. Chia theo bệnh nhân trên tập đó để lại tập kiểm tra quá nhỏ để nói về độ tin cậy. Chapman có 33.143 bản ghi với nhãn nhịp ở mức đoạn ghi.
Georgia là nguồn thứ hai cùng định dạng — thu ở cơ sở khác, thiết bị khác, dân số bệnh nhân khác, và mô hình không được huấn luyện hay tinh chỉnh gì trên đó. Em không gọi đây là chuyển giao xa hoàn toàn, vì cả hai đều theo chuẩn PhysioNet mười hai chuyển đạo.
Điều đáng chú ý không phải con số 93,00%, mà là INT8 không thua số thực — chênh 0,0009 theo hướng có lợi. Nghĩa là suy giảm đến từ khác biệt phân bố, không phải từ lượng tử hoá.

## Slide 37
DỰ PHÒNG · 36
“Mô hình hay nhầm nhịp chậm xoang với nhịp xoang bình thường. Đó là lỗi của mô hình?”
Đây là ranh giới lâm sàng chứ không phải lỗi kiến trúc.
Nhịp chậm xoang và nhịp xoang bình thường có hình thái sóng gần như giống hệt nhau. Điều phân biệt chúng là tần số tim, với ngưỡng quy ước sáu mươi nhịp mỗi phút. Một bản ghi ở năm mươi chín và một bản ghi ở sáu mươi mốt nhịp trông gần như không khác gì về hình dạng.
Bằng chứng cho thấy đây là vấn đề ngưỡng chứ không phải khả năng phân tách: diện tích dưới đường ROC đạt 0,9712 — cao hơn nhiều so với mức mà F1 gợi ý. Mô hình xếp hạng đúng, chỉ là ngưỡng quyết định chưa tối ưu cho tập đích.
Hướng khắc phục đã nêu ở phần phát triển: hiệu chỉnh lại ngưỡng trên tập đích, hoặc bổ sung đặc trưng tần số tim. Em không chọn cách sửa nhãn để cải thiện chỉ số.

## Slide 38
DỰ PHÒNG · 37
“Bảy điểm kiểm tra khớp bit — có đủ nhiều không?”
Bảy điểm là toàn bộ ranh giới giữa các tầng của mạng, không phải bảy điểm được chọn tuỳ ý: đầu vào sau khi chuyển sang số nguyên; bốn đầu ra sau mỗi tầng gộp từ Conv1 đến Conv4; đầu ra tầng gộp toàn cục; và bốn giá trị logits trước argmax.
Không có tầng nào bị bỏ qua. Và mỗi điểm không phải một giá trị mà là cả mảng — riêng đầu ra Conv1 đã là hai nghìn giá trị.
Ngoài ra còn hai tầng kiểm chứng phía dưới: 23 trường hợp mức khối kiểm đường ống tính toán, và 8 trường hợp mức lớp kiểm vận hành một lớp đầy đủ.
Và tầng trên cùng là bằng chứng mạnh nhất: toàn bộ 4.973 bản ghi chạy trên board cho đúng con số của phần mềm.

## Slide 39
DỰ PHÒNG · 38
“Thiết kế này có chạy được thời gian thực không?”
Về năng lực tính toán thì dư rất nhiều. Một lần suy luận mất 52,16 µs cho một đoạn tín hiệu mười giây — tức mạch nhanh hơn yêu cầu thời gian thực khoảng một trăm chín mươi nghìn lần.
Độ trễ lại tất định: đúng 5.216 chu kỳ cho mọi mẫu đầu vào, không phụ thuộc dữ liệu. Đây là đặc tính quan trọng cho thiết bị y tế, vì có thể bảo đảm thời hạn đáp ứng chặt.
Nhưng em không nhận là hệ thống thời gian thực, và đã nêu ở phần hạn chế. Lý do nằm ở đường vào dữ liệu: hiện dữ liệu được truyền từ máy tính qua cầu JTAG, và đó là kênh thí nghiệm chậm, không phải kênh triển khai.
Để thành hệ thống thời gian thực còn thiếu hai phần: ghép với mạch thu tín hiệu, và bổ sung khâu tiền xử lý lọc nhiễu ngay trên phần cứng.

## Slide 40
DỰ PHÒNG · 39
“Số liệu nào là đo, số liệu nào là ước lượng?”
Đo được: độ chính xác 94,27% cùng F1 và AUC — chạy trên tập kiểm tra; 2.148 ALM, 28 DSP, 20 M10K — báo cáo tổng hợp Quartus; tần số 108,86 MHz và dư 0,814 ns — phân tích định thời; 5.216 chu kỳ tức 52,16 µs — đếm trong mô phỏng; 7/7 khớp bit sai lệch 0 — đối chiếu mô phỏng; 94,27% và 93,00% — chạy toàn tập trên board DE10.
Ước lượng: chỉ một dòng duy nhất — 536,08 mW và 27,96 µJ, từ PowerPlay với độ tin cậy thấp. Em ghi rõ điều đó ở cả phần kết quả lẫn phần hạn chế.
Lý do độ tin cậy thấp là giới hạn cấu trúc: tệp mô tả hoạt động chuyển mạch trích từ mô phỏng mức RTL chỉ phủ được phần nhỏ các nút tổ hợp, vì sau khi công cụ gộp bảng tra thì tên nút không còn ánh xạ về tên trong mã nguồn.
Sáu nhóm còn lại đều truy được về báo cáo công cụ hoặc nhật ký chạy thử.

## Slide 41
DỰ PHÒNG · 40
“Nếu được làm lại, em sẽ làm khác ở chỗ nào?”
Chọn chip nhỏ hơn ngay từ đầu. Lõi chỉ dùng 5% dung lượng logic của Cyclone V SoC, nên 77% công suất là chi phí của chip. Nếu dùng chip nhỏ hơn cùng thế hệ, chỉ số năng lượng mỗi lần suy luận sẽ phản ánh đúng thiết kế.
Dựng khâu đo công suất sớm hơn. Em để phân tích công suất đến cuối, nên khi phát hiện độ tin cậy thấp thì không còn thời gian dựng mô phỏng mức cổng. Nếu làm lại, em sẽ đưa nó vào cùng lúc với tổng hợp.
Đưa khớp bit vào sớm hơn nữa. Lỗi lệch một chu kỳ được phát hiện muộn, và đã tốn khá nhiều thời gian truy nguyên. Nếu có khung đối chiếu ngay từ tầng đầu tiên thì lỗi đó lộ ra trong ngày.
Điều em giữ nguyên: quyết định để ràng buộc phần cứng tham gia vào việc định hình mô hình. Đó là quyết định cho kết quả rõ rệt nhất — 5% dung lượng logic ở mức độ chính xác so được với các thiết kế lớn hơn nhiều lần.